SDV Utrullning IT/MT

Validering – Spotcheck  WelchAllyn - VitalsLink            ”Steg-för-steg” instruktioner

Användarroll/behörighet för validering: Sjuksköterska/Undersköterska

Gör enligt följande för att validera överföring av resultat från Spotcheckmonitor till SDV,

- Logga in på spotcheckmonitorn antingen genom att skanna din RS-id-streckkod eller skriv in ditt RS-id nr.

| Acceptanskriteria | OK/EJ OK |
| --- | --- |
| Inloggning accepteras och meddelanderutan ”Scanna patient-ID” visas. |  |

- Skanna QR-koden på aktuell test-patients ID-band.

Patient-ID kan även anges manuellt genom att:

  - Välja Avbryt i rutan Scanna patient-ID

  - Klicka på pilen bredvid patientnamn

  - Ange vårhändelsenummer i format VNXXXXX i fältet Patient-ID

| Acceptanskriteria | OK/EJ OK |
| --- | --- |
| Patientnamn visas på spotcheckmonitorn |  |

- Mät eller ange några vitalparametrar på Spotcheckmonitorn till exempel för temperatur och SpO2 (alla parametrar utom blodtryck kan anges manuellt).

- Klicka på Spara.

| Acceptanskriteria | OK/EJ OK |
| --- | --- |
| Meddelandena spara lyckades och skicka lyckades visas på Spotcheckmonitorn. |  |

- Logga in i PowerChart och sök upp patienten med vårdhändelsnummer och kontrollera att valda parametrar förts över under bandet Vitalparametrar i Interaktiv Vy. Parametrarna kan även ses under Resultatöversikt.

| Acceptanskriteria | OK/EJ OK |
| --- | --- |
| Vitalparametrar har registrerats under rätt tidpunkt i Interaktiv vy |  |

Validering av spotcheckmonitorn är nu klar.