Validering – Spotcheck WelchAllyn - VitalsLink ”Steg-för-steg” instruktioner

SDV Utrullning IT/MT

Användarroll/behörighet för validering: Sjuksköterska/Undersköterska

Gör enligt följande för att validera överföring av resultat från Spotcheckmonitor till SDV,

1. Logga in på spotcheckmonitornantingen genom att *skanna* din RS-id-streckkod eller *skriv* in ditt RS-id nr.

En bild som visar text, skärmbild, multimedia, pryl

AI-genererat innehåll kan vara felaktigt.

|  |  |
| --- | --- |
| **Acceptanskriteria** | **OK/EJ OK** |
| Inloggning accepteras och meddelanderutan ”Scanna patient-ID” visas. |  |

En bild som visar multimedia, dator, Elektronisk enhet, pryl

AI-genererat innehåll kan vara felaktigt.

1. Skanna QR-koden på aktuell test-patients ID-band.

Patient-ID kan även anges manuellt genom att:

* 1. Välja *Avbryt* i rutan *Scanna patient-ID*
  2. Klicka på pilen bredvid patientnamn
  3. Ange vårhändelsenummer i format VNXXXXX i fältet *Patient-ID*

|  |  |
| --- | --- |
| **Acceptanskriteria** | **OK/EJ OK** |
| Patientnamn visas på spotcheckmonitorn |  |

En bild som visar text, skärmbild, multimedia, Elektronisk enhet

AI-genererat innehåll kan vara felaktigt.

1. Mät eller ange några vitalparametrar på Spotcheckmonitorn till exempel för temperatur och SpO2 (alla parametrar utom blodtryck kan anges manuellt).

En bild som visar text, skärmbild, multimedia, Elektronisk enhet

AI-genererat innehåll kan vara felaktigt.

1. Klicka på *Spara*.

|  |  |
| --- | --- |
| **Acceptanskriteria** | **OK/EJ OK** |
| Meddelandena *spara lyckades* och *skicka lyckades* visas på Spotcheckmonitorn. |  |

En bild som visar text, skärmbild, multimedia, programvara

AI-genererat innehåll kan vara felaktigt.En bild som visar text, multimedia, skärmbild, programvara

AI-genererat innehåll kan vara felaktigt.

1. Logga in i *PowerChart* och sök upp patienten med vårdhändelsnummer och kontrollera att valda parametrar förts över under bandet *Vitalparametrar* i *Interaktiv Vy*. Parametrarna kan även ses under *Resultatöversikt*.

|  |  |
| --- | --- |
| **Acceptanskriteria** | **OK/EJ OK** |
| Vitalparametrar har registrerats under rätt tidpunkt i Interaktiv vy |  |

Validering av spotcheckmonitorn är nu klar.