Validering – Patient-övervakning BMDI

SDV Utrullning IT/MT

”Steg-för-steg” instruktioner

Användarroll/behörighet för validering: Sjuksköterska/Undersköterska

Gör enligt följande för att validera överföring av parametrar från Philips patientövervakningsutrustning (BMDI):

1. Logga in i *PowerChart*
2. Sök upp valideringspatienten på tilldelat vårdhändelsenummer, ex 120782 i sökrutan för VN. Öppna journalen.
3. Gå till övervakningssängplatsen där etiketten med QR-kod för BMDI-koppling finns placerad. Etiketten kan vara placerad antingen:
	1. På vårdrumspanelen vid sängplatsen där övervakningsutrustningen finns
	2. Vid övervakningscentralen

 \**QR-kod för BMDI-koppling*

|  |  |
| --- | --- |
| **Acceptanskriteria** | **OK/EJ OK** |
| BMDI-QR-kod med korrekt namn finns placerad på lämplig plats |  |

1. Säkerställ att någon övervakningsutrustning (t.ex. monitor eller telemetri) är ansluten till aktuell övervakningssängplats. Om utrustningen inte redan är kopplad till patient, starta utrustningen och sätt eventuellt i demoläge.

*Observera att det för valideringen är tillåtet att ha utrustningen kopplad till en riktig patient.*

1. Öppna *Interaktiv vy* och välj *Koppla enhet* genom att klicka på den lilla ikonen som ser ut som en monitor för att koppla ihop journal med BMDI enhet. 
2. Skanna BMDI-QR-koden (eller sök och ange sängplatsnamnet manuellt) och bekräfta koppling genom att klicka på *Koppla.*



|  |  |
| --- | --- |
| **Acceptanskriteria** | **OK/EJ OK** |
| Namnet på din valda övervakningssängplats visas som kopplad. |  |

1. Stäng dialogfönstret genom att klicka på krysset.
2. Kontrollera att parametrar från monitorn visas under bandet *Vitalparametrar* i *Interaktiv Vy* genom att dubbelklicka på tidsangivelsen i kolumnen.



|  |  |
| --- | --- |
| **Acceptanskriteria** | **OK/EJ OK** |
| Parametrarna på monitorn visas under rätt tidpunkt i *Interaktiv vy*. |  |

1. Koppla bort övervakningssängplatsen från valideringspatienten genom att åter välja *Koppla enhet*, markera aktuell sängplats och klicka *Koppla bort*.

Validering av Patientövervakning BMDI är nu klar.