Validering – Dialys Artis BMDI

SDV Utrullning IT/MT

”Steg-för-steg” instruktioner

Användarroll/behörighet för validering: Dialyssjuksköterska/läkare

Gör så här för att validera överföring av parametrar från dialysapparat Artis:

1. Logga in i *PowerChart*.
2. Sök upp valideringspatienten på tilldelat vårdhändelsenummer, ex 120782 i sökrutan för VN. Öppna journalen.
3. Gå till dialysapparaten där etiketten med QR-kod för BMDI-koppling finns placerad.

En bild som visar text, skiss, Teckensnitt, tecknad serie

AI-genererat innehåll kan vara felaktigt.

|  |  |
| --- | --- |
| **Acceptanskriteria** | **OK/EJ OK** |
| BMDI-QR-kod med korrekt namn finns utplacerad på lämplig plats |  |

1. Om dialysapparaten inte redan är kopplad till patient, starta utrustningen. Observera att det för valideringen är tillåtet att ha utrustningen kopplad till en riktig patient.
2. Säkerställ att nätverkskabel är kopplad mellan Artis och nätverksuttag



|  |  |
| --- | --- |
| **Acceptanskriteria** | **OK/EJ OK** |
| Grön symbol som bekräftar nätverksuppkoppling visas på dialysapparaten |  |

1. Öppna Interaktiv vy i Powerchart och välj *Koppla enhet* genom att klicka på den lilla ikonen som ser ut som en monitor för att koppla ihop journal med BMDI enhet.

En bild som visar text, programvara, Teckensnitt, Webbsida

AI-genererat innehåll kan vara felaktigt.

1. Skanna BMDI-QR-koden (eller sök och ange enhetsnamnet manuellt och bekräfta koppling genom att klicka på *Koppla).*

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt

AI-genererat innehåll kan vara felaktigt.

|  |  |
| --- | --- |
| **Acceptanskriteria** | **OK/EJ OK** |
| Namnet på din valda dialysapparat visas som kopplad. |  |

1. Stäng dialogfönstret genom att klicka på krysset.
2. Kontrollera att parametrar från dialysapparaten visas under bandet *Hemodialys, övervakning automatisk* i *Interaktiv Vy* genom att klicka på tidsangivelsen i kolumnen.

En bild som visar text, skärmbild, programvara, Datorikon

AI-genererat innehåll kan vara felaktigt.

|  |  |
| --- | --- |
| **Acceptanskriteria** | **OK/EJ OK** |
| Parametrarna på dialysapparaten visas under rätt tidpunkt i *Interaktiv vy*. |  |

1. Koppla bort BMDI-enheten från valideringspatienten genom att åter välja *Koppla enhet*, markera aktuell dialysapparat och klicka *Koppla bort*.

Valideringen av dialysapparat Artis är nu klar.