Validering – Ventilator, anestesi, IVA-dialys - BMDI

SDV Utrullning IT/MT

”Steg-för-steg” instruktioner

Användarroll/behörighet för validering: Sjuksköterska/Undersköterska

**Validering av ventilator, anestesiapparat, IVA-dialys - BMDI-koppling via EC-box och patientövervakning**Gör så här för att validera överföring av parametrar från ”tredjepartsutrustningar”, d v s ventilator, anestesiapparat eller IVA-dialys (nedan kallad ***MTU***):

1. Logga in i *PowerChart* och sök upp valideringspatienten med vårdhändelsnummer, ex 123184 i sökrutan för VN. Öppna journalen.
2. Anslut aktuell MTU till Philips patientövervakning via EC5 och EC10.

|  |  |
| --- | --- |
| **Acceptanskriteria** | **OK/EJ OK** |
| Data från MTU visas på patientövervaknings-utrustningen (monitor och/eller central) |  |

1. Gå till övervakningssängplatsen där etiketten med QR-kod för BMDI-koppling finns placerad, detta kan vara antingen:
   1. På vårdrumspanelen vid sängplatsen där övervakningsutrustningen finns
   2. Vid övervakningscentralen

En bild som visar text, Teckensnitt, Grafik, skärmbild

AI-genererat innehåll kan vara felaktigt. \* *QR-kod för BMDI-koppling*

|  |  |
| --- | --- |
| **Acceptanskriteria** | **OK/EJ OK** |
| BMDI-QR-kod med korrekt namn finns utplacerad på lämplig plats |  |

Om MTU inte redan är kopplad till patient, starta utrustningen och sätt eventuellt i demoläge.

Observera att det för valideringen är tillåtet att ha utrustningen kopplad till en riktig patient.

1. Öppna Interaktiv vy och välj *Koppla enhet* genom att klicka på den lilla ikonen som ser ut som en monitor för att koppla ihop journal med BMDI enhet.

En bild som visar text, programvara, Teckensnitt, Webbsida

AI-genererat innehåll kan vara felaktigt.

1. Skanna BMDI-QR-koden (eller sök och ange sängplatsnamnet manuellt) och bekräfta koppling genom att klicka på *Koppla.*

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt

AI-genererat innehåll kan vara felaktigt.

|  |  |
| --- | --- |
| **Acceptanskriteria** | **OK/EJ OK** |
| Namnet på din valda övervakningssängplats visas som kopplad. |  |

1. Stäng dialogfönstret genom att klicka på krysset.
2. Kontrollera att parametrar från aktuell MTU visas under bandet *Vitalparametrar* i *Interaktiv Vy* genom att klicka på tidsangivelsen i kolumnen.

En bild som visar text, skärmbild, linje, Teckensnitt

AI-genererat innehåll kan vara felaktigt.

|  |  |
| --- | --- |
| **Acceptanskriteria** | **OK/EJ OK** |
| Parametrarna på monitorn visas under rätt tidpunkt i *Interaktiv vy*. |  |

1. Koppla bort övervakningssängplatsen från valideringspatienten genom att åter välja *Koppla enhet*, markera aktuell sängplats och klicka *Koppla bort*.

Valideringen är nu klar.